ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

КОМПЛЕКТ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект микрохирургических инструментов для офтальмологии универсальный предназначен для манипуляций при хирургических вмешательствах на глазном яблоке.

# 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. Векорасширитель с плавающими опорами | - 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Лезвиедержатель глазной прямой N 1 | - 1 шт. |
| 3. Иглодержатель глазной микрохирургический | - 1 шт. |
| 4. Ножницы роговичные пружинные микрохирургические правые | - 1 шт. |
| 5. Ножницы роговичные пружинные микрохирургические левые | - 1 шт. |
| 6. Ножницы глазные пружинные изогнутые | - 1 шт. |
| 7. Пинцет глазной микрохирургический изогнутый | - 3 шт. |
| 8. Пинцет глазной для фиксирования нитей | - 1 шт. |
| 9. Шпатель глазной двусторонний микрохирургический | - 1 шт. |
| Эксплуатационная документация 10. Паспорт | 1 экз. |

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Векорасширитель с плавающими опорами предназначен для удержи-вания век при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | 80 |
| --- | --- |
| Ширина (при параллельном положении бранш) | 95 max |
| Ширина захватов | 14,5 |

Изготовлен из титанового сплава и нержавеющей стали.

3.2 Лезвиедержатель газной прямой N 1 предназначен для удержива-ния кусочка лезвия, предназначенного для разрезания тканей.

Отлом кусочка лезвия осуществляется поворотом лезвиедержателя вокруг своей продольной оси после фиксирования его за уголок лезвия.

Основные размеры, мм:

| Длина | 120 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок | 2 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.3 Иглодержатель глазной микрохирургический предназначен для фиксирования иголок при зашивании глазных тканей.

Основные размеры, мм:

| Длина, не более | 130 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок | 0,6 |

Изготовлен из нержавеющей стали

3.4 Ножницы роговичные пружинные микрохирургические правые и левые предназначены для разрезания тканей.

Основные размеры, мм:

| Длина | 100 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | 8 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.5 Ножницы глазные пружинные изогнутые предназначены для разрезания тканей глаза.

-2-

Основные размеры, мм:

| Длина | 100 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | 10 |

Изготовлены из нержавеющей стали

3.6 Пинцет глазной микрохирургический изогнутый предназначен для захватывания тканей при наложении швов во время операций.

Основные размеры, мм:

| Длина | 100 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок | 0,4 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.7 Пинцет глазной для фиксирования нитей предназначен для удерживания нитей при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | 100 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок | 0,2 |

Изготовлен из титанового сплава или немагнитной нержавеющей стали.

Может применяться при работе в магнитном поле.

Пинцет, изготовленный из титанового сплава, имеет цветовое отличие.

3.8 Шпатель глазной двусторонний микрохирургический предназначен для манипуляций при хирургических вмешательствах на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | 120 |
| --- | --- |
| Ширина рабочих концов | 0,5 и 1,0 |
| Толщина рабочих концов | 0,3 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

# 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

За инструментами набора необходим тщательный уход. При подготовке к работе и во время работы инструменты не бросать!

4.1 Расконсервация

При расконсервации промойте инструменты в струе теплой воды и тщательно просушите.

4.2 Стерилизация

Инструменты комплекта устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120(4)(С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре ((180(210)(С  в течение (60+5) мин.

# 5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Храниться комплекты должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.2 В период между операциями инструменты комплекта должны храниться в гнездах подставок или в разложенном виде.

5.3 Срок защиты без переконсервации – 5 лет.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Комплект соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# -3-

# 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта микрохирургических инструментов для офтальмологии универсального требованиям технических условий ТУ 64-1-3435-82 при соблюдении по-требителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответ-ствии с указаниями настоящего паспорта.

## Гарантийный срок эксплуатации инструментов комплекта – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных комплектов с данным паспортом по ад-ресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО “Можайский МИЗ”

www.mmiz.ru