ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

## НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ АМБУЛАТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

## Инструменты набора применяются в амбулаториях для удаления халязиона, удаления птеритиума, пластических операций на веках, операций на слезных точках и слезных канальцах, удаления инородных тел из роговицы и некоторых других операций.

# 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Векоподъемник 14х13 | - 2 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги правый | - 1 шт. |
| 3. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги левый | - 1 шт. |
| 4. | Зажим кровоостанавливающий глазной прямой 84 мм | - 2 шт. |
| 5. | Зажим кровоостанавливающий глазной прямой с зубцом 84 мм | - 2 шт. |
| 6. | Зонд конический для слезного канала N 1 | - 1 шт. |
| 7. | Зонд конический для слезного канала N 2 | - 1 шт. |
| 8. | Зонд конический для слезного канала N 3 | - 1 шт. |
| 9. | Зонд цилиндрический двухсторонний для слезного канала N 1-2 | - 1 шт. |
| 10. | Зонд цилиндрический двухсторонний для слезного канала N 3-4 | - 1 шт. |
| 11. | Зонд цилиндрический двухсторонний для слезного канала N 5-6 | - 1 шт. |
| 12. | Зонды-проводники для слезных канальцев (3 шт.-по 1 штуке каждого размера) | - 1 компл |
| 13. | Иглодержатель глазной микрохирургический | - 1 шт. |
| 14. | Иглодержатель глазной прямой (по Кастровьехо) | - 1 шт. |
| 15. | Инструмент Шоттера для удаления инородных тел из роговицы с шириной лезвия 0,45 мм | - 2 шт. |
| 16. | Игла тупая для промывания слезного канала прямая диаметром 0,6 мм | - 1 шт. |
| 17. | Игла тупая для промывания слезного канала изогнутая по радиусу 7 мм диаметром 0,6 мм | - 1 шт. |
| 18. | Игла тупая для промывания слезного канала изогнутая по радиусу 6 мм диаметром 0,6 мм | - 1 шт. |
| 19. | Игла для удаления инородных тел из роговицы | - 2 шт. |
| 20. | Кюретка глазная ложечная N 1 | - 1 шт. |
| 21. | Кюретка глазная ложечная N 2 | - 1 шт. |
| 22. | Кюретка глазная ложечная N 3 | - 1 шт. |
| 23. | Лопатка роговичная для удаления инородных тел желобчатая | - 1 шт. |
| 24. | Нож катарактальный малый НЛ 125х25 | - 1 шт. |
| 25. | Ножницы глазные для снятия швов прямые 110 мм | - 1 шт. |
| 26. | Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные 113 мм | - 1 шт. |
| 27. | Ножницы глазные вертикально-изогнутые тупоконечные 113 мм | - 1 шт. |
| 28. | Пластинка для операций на веках | - 2 шт. |
| 29. | Пинцет халязионный (по Десмарру) ПС 100х24 | - 1 шт. |
| 30. | Пинцет глазной фиксационный ПХ 100х4,2 | - 1 шт. |
| 31. | Пинцет глазной прямой микрохирургический плоский | - 4 шт. |
| 32. | Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый или пинцет для радужной оболочки микрохирургический из титанового сплава | - 1 шт. |
| 33. | Пинцет глазной микрохирургический прямой | - 4 шт. |
| 34. | Скарификатор глазной N 2 | - 1 шт. |
| 35. | Скальпель глазной брюшистый малый СБ 130х20 | - 2 шт. |
| 36. | Шпатель глазной микрохирургический двухсторонний | - 1 шт. |
|  | Эксплуатационная документация |  |
| 37. | Паспорт | - 1 экз. |

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Векоподъемник 14х13 служит для удержания век в крайнем отведенном положении.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 135 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части | - 14 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.2 Векорасширители с опорами на надбровные дуги левый и правый предназначены для разведения и удерживания век при осмотре и при глазных операциях.

Основные размеры, мм:

| Длина и ширина | - 60х57 |
| --- | --- |
| Ширина захватов | - 15 |

Изготовлены из титанового сплава и немагнитной нержавеющей стали.

Могут применяться при работе в магнитном поле.

3.3 Зажимы кровоостанавливающие глазные прямые предназначены для временного пережатия кровоточащих сосудов при глазных операциях (для механического гемостаза).

Габаритные размеры, мм: 84х53х3

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.4 Зонды конические для слезного канала №№ 1, 2, 3 предназначены для расширения слезных точек, каналов.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 78 |
| --- | --- |
| Диаметр рабочих концов | - 1,2; 1,5; 2,0 |

Изготовлены из латуни с никелевым гальванопокрытием

3.5 Зонды цилиндрические двухсторонние для слезного канала №N 1-2,

3-4, 5-6 предназначены для зондирования слезных каналов.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 128 |
| --- | --- |
| Диаметр рабочих концов | - 0,8 и 1,0 - 1,1 и 1,3 - 1,4 и 1,6 |

Изготовлены из латуни с никелевым гальванопокрытием.

3.6 Зонды-проводники для слезных канальцев предназначены для адаптации краев раны при восстановительных операциях на слезных точках при их повреждении.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 134 |
| --- | --- |
| Диаметр рабочих концов | - 0,8 |

Изготовлены составными: рабочие части – из нержавеющей стали, ручки – из титанового сплава.

3.7 Иглодержатели глазные предназначены для фиксирования иголок при зашивании глазных тканей.

Основные размеры, мм:

| Длина | -130 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок Иглодержателя глазного прямого (по Каст- ровьехо) Иглодержателя глазного микрохирургичес- кого | - 0,8 - 0,6 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.8 Инструмент Шоттера предназначен для удаления инородных тел и их остатков из роговицы при офтальмологических операциях.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 112 |
| --- | --- |
| Ширина лезвия | - 0,45 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.9 Иглы тупые предназначены для промывания слезного канала или введения в него жидких лекарственных веществ.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 33, 32, 27,5 |
| --- | --- |
| Диаметр игл | - 0,6 |

Головки игл изготовлены из латуни с никелевым гальванопокрытием, трубки - из нержавеющей стали.

3.10 Игла для удаления инородных тел из роговицы

Основные размеры, мм:

| Длина | - 120 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части | - 1,5 |

Изготовлена из нержавеющей стали.

3.11 Кюретки глазные ложечные №№ 1,2,3 предназначены для выскабливания патологических образований в тканях век и глаза.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 132 |
| --- | --- |
| Ширина ложек | - 1,5; 2,0; 2,5 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.12 Лопатка роговичная желобчатая предназначена для извлечения инородных тел из роговицы.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 125 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части | - 1,2 |

Изготовлена составной: рабочая часть – из углеродистой стали с гальванопокрытием, ручка – из титанового сплава.

3.13 Нож катарактальный малый НЛ 125х25 предназначен для вскрытия передней камеры и для разреза склеры.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 125 |
| --- | --- |
| Ширина режущей кромки | - 0,002 |

Изготовлен составным: рабочая часть – из высококачественной углеродистой стали с гальванопокрытием (режущая часть без покрытия), ручка – из титанового сплава.

3.14 Ножницы глазные для снятия швов прямые 110 мм предназначены для пересечения нити наложенных на глазном яблоке швов: корнеосклерального, склерального и роговичного.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 110 |
| --- | --- |
| Длина рабочей части до шарнира | - 25 |

Изготовлены из нержавеющей стали

3.15 Ножницы глазные вертикально-изогнутые тупоконечные и остроконечные 113 мм предназначены для рассечения и отсепаровки конъюктивы, кожи век, хряща и т.п. при выполнении операций.

Основные размеры, мм:

| Длина рабочей части до шарнира | - 28 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих частей (в сомкнутом положении): - остроконечных - тупоконечных | - 0,4 - 1,0 |

Изготовлены из нержавеющей стали

3.16 Пластинка для операций на веках предназначена для защиты глазного яблока при операциях на веках.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 96 |
| --- | --- |
| Щирина рабочих частей | - 19 и 21 |

Изготовлена из латуни с никелевым гальванопокрытием.

3.17 Пинцет халязионный (по Десмарру) ПС 100х24 предназначен для захвата и фиксации века и гемостаза при производстве операций (удалении халязиона).

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Щирина рабочей части | - 24 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.18 Пинцет глазной фиксационный ПХ 100х4,2 предназначен для захвата и фиксации слизистой у лимба, обеспечивая тем самым неподвижность глазного яблока во время операций.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Щирина рабочей части | - 4,2 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.19 Пинцет глазной прямой микрохирургический плоский предназначен для захватывания тканей во время операций на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Щирина рабочей части | - 0,5 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.20 Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый предназначен для захватывания тканей и наложения швов во время операций.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части | - 0,4 |

Изготовлен из нержавеющей стали или титанового сплава.

Пинцеты, изготовленные из титанового сплава, могут применяться при работе в магнитном поле, имеют цветовое отличие.

3.21 Пинцет глазной микрохирургический прямой предназначен для захватывания тканей и наложения швов во время операции.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Высота губок на конце в сомкнутом положении | - 1,0 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.22 Скарификатор глазной № 2 предназначен для расслоения склеры, обнажения и рассечения лимба.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 130 |
| --- | --- |
| Длина режущей части | - 9 |

Изготовлен составным: рабочая часть – из высококачественной углеродистой стали с гальванопокрытием (режущая часть без покрытия), ручка – из титанового сплава.

3.23 Скальпель глазной брюшистый малый СБ 130х20 предназначен для разрезов тканей глаза.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 130 |
| --- | --- |
| Щирина рабочей части | - 4 |

Изготовлен составным: рабочая часть – из высококачественной углеродистой стали с гальванопокрытием (режущая часть без покрытия), ручка – из титанового сплава.

3.24 Шпатель глазной микрохирургический двухсторонний предназначен для манипуляций при хирургических вмешательствах на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 120 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части одного конца | - 1 |
| Ширина рабочей части другого конца | - 0,5 |
| Толщина рабочих концов | - 0,3 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

# 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

За инструментами набора необходим тщательный уход. При подготовке к работе и во время работы инструменты не бросать!

4.1 Расконсервация

При расконсервации промойте инструменты в струе теплой воды и тщательно просушите.

4.2 Стерилизация

Инструменты набора устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120(3)(С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре (180(210)(С  в течение (60+5) мин.

# 5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Храниться наборы должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.2 В период между операциями режущие инструменты (лопатка роговичная, нож, скарификатор, скальпель) должены храниться в гнездах специальной ванночки в спирте, остальные инструменты набора - в гнездах подставок или в разложенном виде.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Набор соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора инструментов для глазных амбулаторных операций требованиям технических условий ТУ 64-1-2893-81 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящего паспорта.

## 7.2 Гарантийный срок эксплуатации инструментов набора: скарификатора - 6 месяцев (при систематической заточке), инструмента Шоттера – 1,5 года, зондов цилиндрических двухсторонних для слезного канала, пластинки для операций на веках – 2 года, игл тупых для промывания слезного канала – 3 года, остальных инструментов набора – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных наборов с данным паспортом по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет: www.mmiz.ru