ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ СТРЕМЕЧКА

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Набор инструментов предназначен для протезирования стремечка.

# 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Зонд ушной | - 1 шт |
| --- | --- | --- |
| 2. | Игла тимпанальная с пластинчатой ручкой прямая | - 5 шт. |
| 3. | Игла тимпанальная с пластинчатой ручкой изогнутая | - 1 шт. |
| 4. | Измеритель ушной | - 1 шт. |
| 5. | Крючок ушной однозубый острый правый N 1 | - 1 шт. |
| 6. | Крючок ушной однозубый острый левый N 1 | - 1 шт. |
| 7. | Крючок ушной однозубый острый правый N 2 | - 1 шт. |
| 8. | Крючок ушной однозубый острый левый N 2 | - 1 шт. |
| 9. | Магнит ушной | - 1 шт. |
| 10. | Перфоратор ушной прямой | - 1 шт. |
| 11. | Пластина | - 1 шт. |
| 12. | Сверло спиральное ручное диаметром 0,3 мм | - 1 шт. |
| 13. | Сверло спиральное ручное диаметром 0,6 мм | - 1 шт. |
| 14. | Сверло спиральное ручное диаметром 0,9 мм | - 1 шт. |
| 15. | Стремечко искусственное с круглым отверстием | - 25 шт. |
| 16. | Стремечко искусственное с крестовидным отверстием | - 25 шт. |
| 17. | Щипцы для удаления грануляций ушные с нарезкой на губках N 3 | - 1 шт. |
|  | Эксплуатационная документация |  |
| 18. | Паспорт | - 1 экз. |

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Зонд ушной предназначен для удерживания ваты при очистке и смазывания полостей уха.

| Длина | - 98 мм |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | - 0,3 мм |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.2 Иглы тимпанальные с пластинчатой ручкой прямая и изогнутая предназначены для высвобождения сухожильного кольца барабанной перепонки, прокалывания круговой связки подножной пластинки стремечка, снятия мукопериоста и рассечения спаек в барабанной полости.

| Длина игл | - 100 мм |
| --- | --- |
| Радиус притупления концов рабочих частей | - не более 0,05 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

Средний срок службы – не менее 1,5 лет.

3.3 Измеритель ушной предназначен для измерения структур среднего уха.

| Длина измерителя | - 160 мм |
| --- | --- |
| Величина изменения | -3,5; 4; 4,5 |

Изготовлен из нержавеющей стали, имеет покрытие нитридом титана под золото или покрытие черным хромом.

-2-

3.4 Крючки ушные однозубые острые правые NN 1 и 2, левые NN 1 и 2 предназначены для удаления костных отломков с подножной пластинки и других манипуляций.

| Длина крючков с пластинчатой ручкой | - 100 мм |
| --- | --- |
| Высота рабочих частей крючков | - от 0,4 до 0,8 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали, рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.5 Магнит ушной предназначен для удаления из операционной раны металлических осколков.

| Длина | - 160 мм |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | - 0,5 мм |

Изготовлен из углеродистой стали, поверхность оксидирована.

3.6 Перфоратор ушной прямой предназначен для прокола подножной пластинки стремечка и извлечения костных отломков.

| Длина | - 160 мм |
| --- | --- |
| Гранность конца выполнена на конусе длиной | - 4,5 min |
| Радиус притупления острия рабочей части | - 0,05 мм |

Изготовлен из нержавеющей стали

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

Средний срок службы – не менее 2-х лет.

3.7 Пластина предназначена для подгонки протеза стремечка.

| Длина | - 70 мм |
| --- | --- |
| Ширина | - 25 мм |
| Диапазон измерения | - от 0 до 20 мм |
| Цена деления шкалы | - 1 мм |

Изготовлена из титанового сплава.

3.8 Сверла спиральные ручные диаметром 0,3; 0,6; 0,9 мм предназначено для сверления подножной пластинки.

| Длина | - 160 мм |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | - 0,3; 0,6; 0,9 мм |
| Длина рабочей части сверла | - 3,5; 6,0; 8,0 мм |

Изготовлены: корпус сверл - из нержавеющей стали, сверла – из быстрорежущей стали.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

Средний срок службы – не менее 2-х лет при условии 1-ой операции в неделю.

3.9 Стремечки искусственные с круглым и крестовидным отверстиями служат для замены головки и ножек стремечка при слуховосстанавливающих операциях у больных отосклерозом и адгезивным отитом.

| Длина стремечек | - 7 мм |
| --- | --- |
| Диаметр рабочий части | - 1,8 мм |

Изготовлены из фторопласта.

3.10 Щипцы для удаления грануляций ушные с нарезкой на губках N 3

| Длина | - 140 мм |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части губок | - 1,2 мм |

Изготовлены из нержавеющей стали.

Средний срок службы – не менее 2-х лет при условии 2-х операции в неделю.

# 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

За инструментами набора необходим тщательный уход. При подготовке к работе и во время работы инструменты не бросать!

-3-

4.1 Расконсервация

При расконсервации промойте инструменты в струе теплой воды и тщательно просушите.

4.2 Стерилизация

Инструменты комплекта устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120(3)(С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе биологически активного моющего препарата и стерилизации сухим горячим воздухом при температуре (180(210)(С в течение (60+5) мин.

# 5. ХРАНЕНИЕ

5.1 Храниться наборы  должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.2 В период между операциями инструменты набора должны храниться в гнездах подставок или в разложенном виде.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Набор соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических условий ТУ 64-1-2733-78 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящего паспорта.

## Гарантийный срок эксплуатации инструментов набора – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных наборов с данным паспортом по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет www.mmiz.ru