ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МИКРООПЕРАЦИЙ НА ГОРТАНИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект инструментов для микроопераций на гортани предназначен для хирургических вмешательств при заболеваниях гортани и надгортанника методом прямой ларингоскопии.

# 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество, шт |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Выкусыватель окончатый с треугольными губками большой | 1 |
| 2.Выкусыватель окончатый с треугольными губками малый | 1 |
| 3.Выкусыватель окончатый с трапецевидными губками большой | 1 |
| 4.Выкусыватель окончатый с трапецевидными губками средний | 1 |
| 5.Выкусыватель окончатый с трапецевидными губками малый | 1 |
| 6.Выкусыватель окончатый с овальными губками | 1 |
| 7.Выкусыватель с ложкообразными губками большой | 1 |
| 8.Выкусыватель с ложкообразными губками малый | 1 |
| 9.Выкусыватель с ложкообразными изогнутыми губками большой | 2 |
| 10.Выкусыватель с ложкообразными изогнутыми губками малый | 2 |
| 11.Выкусыватель с прямоугольными губками | 2 |
| 12.Зонд гортанный | 3 |
| 13.Игла для микроопераций на гортани малая | 1 комплект |
| 14.Игла для микроопераций на гортани большая | 1 комплект |
| 15.Крючок гортанный острый | 1 |
| 16.Крючок гортанный тупой большой | 1 |
| 17.Крючок гортанный тупой малый | 1 |
| 18.Ложка гортанная круглая | 1 |
| 19.Ножницы гортанные прямые | 2 |
| 20.Ножницы гортанные изогнутые | 2 |
| 21.Нож гортанный копьевидный большой | 1 |
| 22.Нож гортанный копьевидный малый | 1 |
| 23.Нож гортанный серповидный слабоизогнутый | 2 |
| 24.Нож гортанный серповидный крутоизогнутый | 2 |
| 25.Нож-скребок гортанный большой | 1 |
| 26.Нож-скребок гортанный малый | 1 |
| 27.Нож гортанный полукруглый большой | 1 |
| 28.Нож гортанный полукруглый малый | 1 |
| 29.Наконечник к отсасывателю для микроопераций на гортани большой | 2 комплекта |
| 30.Наконечник к отсасывателю для микроопераций на гортани малый | 2 комплекта |
| 31.Распатор для гортани | 1 |
| 32.Щипцы для гортани | 1 |

-2-

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 33.Щипцы окончатые для гортани | 1 |
| Эксплуатационная документация 34.Паспорт | 1 экз. |

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Выкусыватели всех видов предназначены для удаления небольших новообраований или их частей для биопсии эндоларингеальных микрооперациях.

Основные размеры, мм:

| Длина выкусывателей | Не более 360 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части | От 3 до 6 |
| Ход подвижных частей | Не менее 5 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.2 Зонд гортанный предназначен для фиксации ватного тампона.

Основные размеры, мм:

| Длина | 280 |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | 1,4 |

Рабочая часть изготовлена из нержавеющей стали, ручка - из имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.3 Иглы для микроопераций на гортани большая и малая предназначены для введения лекарственных веществ в толщу голосовой складки.

Основные размеры, мм:

| Длина игл |  |
| --- | --- |
| большой | 250 |
| малой | 200 |
| Диаметр рабочей части | 0,8 |
| Конусность присоединительной части канюли | 10:100 |

Трубка иглы изготовлена из нержавеющей стали, канюля – из латуни с гальванопокрытием.

3.4 Крючки гортанные предназначены для отведения образований, препятствующих детальному осмотру операционного поля.

Основные размеры, мм:

| Длина | 280 |
| --- | --- |
| Высота гиба рабочей части крючков: - острого - тупого большого - тупого малого | 3,8 6,5 4,5 |
| Ширина рабочей части тупых крючков | 2 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.5 Ложка гортанная круглая предназначены для взятия соскоба из гортани.

Основные размеры, мм:

| Длина | 280 |
| --- | --- |
| Диаметр ложки | 3,5 |

Изготовлена из нержавеющей стали.

3.6 Ножницы гортанные прямые и изогнутые предназначены для рассечения мягких тканей при эндоларингеальных микрооперациях.

Основные размеры, мм:

| Длина | Не более 360 |
| --- | --- |
| Угол раскрытия лезвий | 45° - 55° |
| Длина лезвий ножниц |  |
| прямых изогнутых | 7,5 6 |

Изготовлены из нержавеющей стали

-3-

3.7 Ножи предназначены для рассечения тканей.

Основные размеры, мм:

| Длина | 280 |
| --- | --- |
| Ширина режущей кромки ножей, не более | 0,005 |

3.8 Наконечники к отсасывателю для микроопераций на гортани большой и малый предназначены для отсасывания крови и слизи из операционной полости при микрооперациях на гортани.

Основные размеры, мм:

| Длина | 250 |
| --- | --- |
| Диаметры трубок наконечников: - большого - малого | 3,5 2,5 |
| Диаметр присоединительной части штуцера | 6,5 |

Трубка изготовлена из нержавеющей стали, штуцер – из латуни с гальванопокрытием.

3.9 Распатор для гортани предназначен для разделения мягких тканей.

Основные размеры, мм:

| Длина | 280 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части | 3,5 |

Изготовлен из нержавеющей стали

3.10 Щипцы предназначены для фиксации образований, подлежащих удалению режущим инструментом.

Основные размеры, мм:

| Длина | Не более 360 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок щипцов окончатых для гортани | 4,5 |
| Щипцов для гортани | 1,6 |

Изготовлены из нержавеющей стали

# 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

За инструментами комплекта необходим тщательный уход. При подготовке к работе и во время работы инструменты не бросать!

4.1 Расконсервация

При расконсервации промойте инструменты в струе теплой воды и тщательно просушите.

4.2 Стерилизация

Инструменты комплекта устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120(4)(С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре (160(210)(С в течение (60+5) мин.

# 5. ХРАНЕНИЕ

5.1 Храниться комплекты должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.2 В период между операциями инструменты комплекта должны храниться в гнездах подставок или в разложенном виде.

5.3 Срок защиты без переконсервации – 5 лет.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Комплект соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# -4-

# 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта инструментов для микроопераций на гортани требованиям технических условий ТУ 64-1-3721-83 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящего паспорта.

## Гарантийный срок эксплуатации комплекта – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных комплектов с данным паспортом по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет www.mmiz.ru