ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МИКРООПЕРАЦИЙ НА УХЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Набор предназначен для микроопераций на ухе при отосклерозе.

# 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. Долото с изогнутой ручкой ушное желобоватое | - 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Игла тимпанальная N 1 | - 1 шт. |
| 3. Игла тимпанальная N 2 | - 1 шт. |
| 4. Игла тимпанальная N 3 | - 1 шт. |
| 5. Игла тимпанальная N 4 | - 1 шт. |
| 6. Крючок ушной однозубый острый, изогнутый N 1 | - 1 шт. |
| 7. Крючок ушной однозубый острый, изогнутый N 2 | - 1 шт. |
| 8. Крючок ушной копьевидный N 3 | - 1 шт. |
| 9. Крючок хирургический однозубый острый N 4 | - 1 шт. |
| 10. Ложка для микроопераций на ухе острая N 1 жесткая | - 1 шт. |
| 11. Ложка для микроопераций на ухе острая N 2 жесткая | - 1 шт. |
| 12. Ложка для микроопераций на ухе острая N 3 жесткая | - 1 шт. |
| 13. Мобилизатор ушной с шариком | - 1 шт. |
| 14. Наконечник оториноларингологический N 1, изогнутый | - 1 шт. |
| 15. Наконечник оториноларингологический N 2, изогнутый | - 1 шт. |
| 16. Нож с полукруглым лезвием НС 160х2,6 | - 1 шт. |
| 17. Распатор для микроопераций на ухе, изогнутый большой | - 1 шт. |
| 18. Распатор для микроопераций на ухе, прямой | - 1 шт. |
| 19. Сверло спиральное ручное диаметром 0,9 мм | - 1 шт. |
| 20. Щуп N 2 | - 1 шт. |
| 21. Щипцы для удаления грануляций ушные с нарезкой на губках N 1 | - 1 шт. |
| 22. Щипцы для удаления грануляций ушные с нарезкой на губках N 3 | - 1 шт. |
| Эксплуатационная документация 23. Паспорт | 1 экз. |

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Долото с изогнутой ручкой ушное желобоватое предназначено для удаления задне-верхнего края костной стенки наружного слухового прохода.

Основные размеры, мм:

| Длина | 140 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части | 2 |

Изготовлено из нержавеющей стали.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.2 Иглы тимпанальные NN 1, 2, 3, 4 предназначены для высвобождения сухожильного кольца барабанной перепонки, прокалывания круговой связки подножной пластинки стремечка, снятия мукопериоста и рассечения спаек в барабанной полости.

Основные размеры, мм:

| Длина | 160 |
| --- | --- |
| Высота сгиба рабочих частей игл N 1 N 2 N 3 | 1,9 2,5 4,0 |
| Радиус притупления концов рабочих частей | Не более 0,05 |

-2-

Изготовлены из нержавеющей стали.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.3 Крючки ушные однозубые острые, изогнутые NN 1 и 2, крючок ушной копьевидный N 3 и крючок хирургический однозубый острый N 4 предназначены для рассечения капсулы стременно-наковального сустава и для удаления осколков подножной пластинки из ниши овального окна.

Основные размеры, мм:

| Длина | 160 |
| --- | --- |
| Высота рабочих частей крючков: -хирургического однозубого острого N 4 -ушного однозубого острого изогнутого N 1 -ушного однозубого острого изогнутого N 2 -ушного копьевидного N 3 | 0,9 1,1 0,5 0,5 |

Изготовлены из нержавеющей стали

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.4 Ложки для микроопераций на ухе острые NN 1, 2, 3 жесткие предназначены для удаления задне-верхнего края костной стенки наружного слухового прохода, а также для соскабливания костных выступов, которые образуются при сбивании желобоватым долотом.

Основные размеры, мм:

| Длина | 160 |
| --- | --- |
| Размеры ширины рабочих частей ложек: -N 1 -N 2 -N 3 | 1,4 1,8 2,1 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.5 Мобилизатор ушной с шариком предназначен для сообщения колебательных движений слуховым косточкам, для отведения барабанной перепонки и для проверки подвижности подножной пластинки стремечка.

Основные размеры, мм:

| Длина | 160 |
| --- | --- |
| Диаметр шарика | 0,5 |

Изготовлен из нержавеющей стали

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.6 Наконечники оториноларингологические NN 1 и 2, изогнутые предназначены для осушения операционной раны.

Наконечники предназначены для работы со шприцами инъекционными с присоединительным конусом 10:100

Основные размеры, мм:

| Длина | 112 |
| --- | --- |
| Диаметры трубок наконечников: -N 1 -N 2 | 0,8 1,4 |

Трубки изготовлены из нержавеющей стали, головки – из латуни с гальванопокрытием.

3.7 Нож с полукруглым лезвием НС 160х2,6 предназначен для разрезания кожи наружного слухового прохода в непосредственной близости от барабанной полости.

Основные размеры, мм:

| Длина | 160 |
| --- | --- |
| Длина рабочей части Ширина рабочей части Толщина рабочей части | 2,6 3,0 0,5 |

Изготовлен из нержавеющей стали

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.8 Распаторы для микроопераций на ухе прямой и изогнутый большой  предназначены для соскабливания участка склерозированной кости с подножной пластинки.

-3-

Основные размеры, мм:

| Длина | 160 |
| --- | --- |
| Ширина рабочий части распатора прямого | 0,6 |
| Толщина рабочий части распатора прямого | 0,3 |
| Ширина рабочий части распатора изогнутого | 1,8 |
| Толщина рабочий части распатора изогнутого | 0,9 |
| Угол заточки | Не более 30( |

Изготовлены из нержавеющей стали.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.9 Сверло спиральное ручное диаметром 0,9 мм предназначено для сверления подножной пластинки.

| Длина | 160 |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | 0,9 |

Рабочая часть изготовлена из быстрорежущей стали.

3.10 Щуп N 2 предназначен для ревизии операционной раны и проверки подвижности слуховых косточек.

| Длина | 160 |
| --- | --- |
| Диаметр рабочий части | 0,5 |
| Высота сгиба | 3,0 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

Рабочая часть имеет функциональное покрытие черным хромом.

3.11 Щипцы для удаления грануляций ушные с нарезкой на губках

NN 1 и 3.

| Длина: -щипцов N 1 -щипцов N 2 | 141 138 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части губок: -щипцов N 1 -щипцов N 2 | 0,3 0,12 |
| Внутренняя часть губок имеет нарезку с шагом | 0,4 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

# 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

За инструментами набора необходим тщательный уход. При подготовке к работе и во время работы инструменты не бросать!

4.1 Расконсервация

При расконсервации промойте инструменты в струе теплой воды и тщательно просушите.

4.2 Стерилизация

Инструменты комплекта устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120(4)(С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре (180(210)(С в течение (60+5) мин.

# 5. ХРАНЕНИЕ

5.1 Храниться наборы  должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.2 В период между операциями инструменты набора должны храниться в гнездах подставок или в разложенном виде.

5.3 Срок защиты без переконсервации – 5 лет.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Набор соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

-4-

# 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора инструментов для микроопераций на ухе требованиям технических условий ТУ 64-1-1633-76 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящего паспорта.

## Гарантийный срок эксплуатации наконечников оториноларингологических – 2 года, остальных инструментов набора – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных комплектов с данным паспортом по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет www.mmiz.ru